ELELE VAKFI

AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE

TEKNİK ŞARTNAMESİ

ŞARTNAME NO.:	                 						TARİH		:

TSK ELELE –GAZİLER EAH./2024/02					NİSAN 2024

- Bu teknik şartname, yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

- Bu teknik şartnamenin yürürlükten kaldırılma tarihi: 31 Aralık 2024

- Bu teknik şartname üzerinde değişiklik yapılamaz

- Bu teknik şartname, kapak dahil 5 (beş) sayfadan ibarettir.

AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE TEKNİK ŞARTNAMESİ

  - KONU:

Bu teknik şartname; satın alınacak Akülü Tekerlekli Sandalyenin teknik özelliklerini, denetim ve muayene metotlarını ve ilgili diğer hususları konu alır.

- GENEL HUSUSLAR:

  - Tanımlar:

    - Cihaz: Bundan sonraki maddelerde ‘‘Akülü Tekerlekli Sandalye’’ için “cihaz” ifadesi kullanılacaktır.

2.2.	Kullanım Şartı:

    - Cihaz; hastalık, yaralanma veya engellilik gibi sebeplerle yürüme fonksiyonunu kısmen veya tamamen kaybetmiş bireyler tarafından kullanılacaktır.

- İSTEK VE ÖZELLİKLER:

  - Genel İstekler:

    - Satın alınacak malzeme miktarı, idari şartnamede belirtildiği gibi olacaktır.

    - Cihazda kırık, çatlak, yırtık, boya dökülmesi, paslanma bulunmayacaktır.

    - Cihaza ait bakım, onarım ve kullanma talimatını içeren dokümanlar Türkçe veya İngilizce olacak şekilde verilecektir. Bunların adetleri idari şartnamede belirtildiği gibi olacaktır.

    - Eğitim ile ilgili hususlar, idari şartnamede belirtildiği gibi olacaktır.

    - Kalite güvence ve ürün kalite belgelerine ilişkin hususlar idari şartnamede belirtildiği gibi olacaktır.

  - Teknik İstekler:

    - Akülü Sandalyenin şasesi basit çarpma, düşme ve darbelere karşı korunaklı ve dayanıklı çelik malzemeden üretilmiş olmalıdır. Şase katlanmayan tipte olmalıdır.

    - Akülü sandalye 12 (On iki) derecelik eğimli yolda, hızını kaybetmeden tırmanabilmelidir.   Bu husus, yüklenici tarafından yazılı olarak taahhüt edilecektir.

    - Akülü Sandalye P&G VR2 Joystick ve motor sürüş modülüne (Elektronik kumanda) sistemine sahip olmalıdır.

    - Cihazın joystick kumandası hastanın ihtiyacına göre sağ veya sol tarafa monte edilebilmelidir.

    - Akülü Sandalye; Her biri en az 300 (Üç yüz) Watt gücündeki, elektromanyetik frenli ve redüktörlü motorlara sahip olmalıdır.

    - Akülü sandalye arkadan çekişli ve önden sarhoş tekerlekli özellikte olacaktır.

    - Akülü Sandalyede iki adet 12 (On iki) voltluk AGM veya Jel akü olmalıdır. Aküler en az 74 (Yetmiş dört) AH (C 20) akım değerine sahip olmalıdır.

    - Akülü Sandalye ile birlikte akü kapasitesine uygun amper ve voltaj değerinde olan, cihazla aynı markaya ait orijinal şarj aleti verilecektir.

    - Akülü Sandalyenin; kullanıcı transferinde kolaylık sağlayan, kol dayama yeri yüksekliği ve oturma yeri genişliği isteğe göre değiştirilebilen yerinden çıkartılıp takılabilen sağ ve sol kol koyma yerleri olmalıdır.

    - Akülü Sandalyenin iki yana açılabilen ve çıkartılıp takılabilen sağ ve sol ayak koyma yerleri olmalıdır.

    - Akülü Sandalyenin arka tarafında, geriye devrilmeyi engelleyen antitipper tekerlek olmalıdır.

    - Akülü Sandalyenin sırt kısmı bant sistemli olmalı ve gerginliği her hasta için ayrı ayrı özel olarak ayarlanabilir olmalıdır. Sırt kısmı pim sistemi sayesinde oturma zemini üzerine tam olarak yatmalı ve bu sayede sandalyenin transferi kolaylaştırılmalıdır. Sırt kısmının açısı 0 (sıfır) ile 30 (Otuz) derece arasında 4 (dört) kademede hastanın isteğine göre pim sistemli olarak ayarlanabilir olmalıdır.

    - Akülü Sandalyenin oturma zemini uzun süreli oturmada deforme olmayacak şekilde metal plakalı olmalı ve üzerinde orijinal minderi bulunmalıdır. Oturma zemininin tilt açısı -3 (Eksi üç) derece ile +9 (Artı dokuz) derece arasında isteğe göre en az üç kademe değiştirilebilmeli ve bu sayede kullanıcının öne doğru kayması engellenmelidir.

    - Akülü Sandalyenin oturma genişliği 43 (Kırk üç) cm ile 48 (Kırk sekiz) cm arasında isteğe göre ayarlanabilir olmalıdır.

    - Akülü sandalyenin oturma ve sırt döşemeleri suya dayanıklı, anti bakteriyel ve kolay temizlenebilir materyalden üretilmiş olmalıdır.

    - Akülü Sandalyenin baş kısmında, eğimi ve yüksekliği ayarlanabilen yumuşak döşemeli baş boyun desteği takılı olmalıdır.

    - Akülü Sandalye; acil durumlarda refakatçinin itebilmesi için, motora bağlı tekerleklerini boşa çıkartacak mekanizmaya sahip olmalıdır. Cihaz bu mekanizmayla boşa alındığında, elektrikli sürüş sistemi kesinlikle çalışmamalıdır. Boşa alma mekanizması elektromanyetik frenlerin üzerinde olacaktır.

    - Akülü Sandalye her türlü yol koşullarında (ev içi ve ev dışı) kullanıma uygun yapıda olmalıdır.

    - Akülü Sandalyenin ön tekerlekleri 9” (Dokuz inç) çapında ve arka tekerlekleri 14”(On dört inç)  çapında gri renkli ve zeminde iz bırakmayan tipte hava ile şişirilen özellikte olmalıdır.

    - Akülü Sandalyenin saatteki sürüş hızı en az 7,2 (Yedi virgül iki) Km/saat olmalıdır.

    - Akülü Sandalyenin sırt gerginliği, oturma genişliği, oturma derinliği, ayak boyu, oturma açısı hastaya göre ayarlanabilir olmalı, hastanın kilo alması veya boyunun uzaması durumunda değişmesine gerek kalmayacak yapıda uzun süre kullanım için uygun olmalıdır.

    - Akülü Sandalyede, en az 1 (Bir) adet otomatik kilitli emniyet kemeri olmalıdır.

    - Akülü Sandalyenin üretim tarihi 2023 (İki bin yirmi üç) yılından daha eski olmayacaktır.

    - Akülü Sandalyenin hasta taşıma kapasitesi, en az 160 (Yüz atmış) Kg olmalıdır.

    - Cihazın şasesinde marka, model ve seri numarasının bulunduğu etiketi olacaktır.

    - Akülü Sandalyenin bütün parçaları uzak doğu menşeli olmayacaktır.

  - Ambalajlama ve Etiketleme İstekleri:

    - Ambalajlama ve etiketleme ile ilgili hususlar, İdari Şartnamede belirtildiği gibi olacaktır.

#### DENETİM VE MUAYENELER İÇİN NUMUNE ALMA:

  - Satın alınacak her cihaz ve muhteviyatı denetim ve muayeneye tabi tutulacaktır.

  - Numune alma ile ilgili diğer hususlar İdari Şartnamede belirtilecektir.

5.	DENETİM VE MUAYENE METODLARI:

  - Genel Hususlar:

    - Teknik şartnamenin istek ve özellikler kısmında istenen taahhütler, yüklenici tarafından üretici firma veya yetkili temsilcisi / satıcısı firma tarafından onaylı ürün teknik kataloglarına / dokümanına atıf yapan yazılı taahhütname şeklinde olacaktır. Atıf yapılan doküman, yazılı taahhüde ek yapılarak yüklenici tarafından muayene esnasında muayene kabul komisyonuna teslim edilecektir.

    - Bu denetim ve muayeneler sonunda üçüncü maddede belirtilen istek ve özellikler %100 (yüzde yüz) aranacak, herhangi bir ünitede aksaklık görülürse cihaz tümüyle reddedilecektir.

    - Cihaz yerine teslim edilmesini müteakip, İdarenin yetkili elemanları tarafından tüm fonksiyonları denetlenecek ve tamamen kullanılır durumda teslim alınacaktır.

    - Denetim ve Muayeneler esnasında lüzumlu olan her türlü personel ve test cihazları ve ortam yüklenici tarafından temin edilecektir.

    - Denetim ve muayene masrafları, denetim ve muayene esnasında tasarım ve imalat hataları sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve hasardan yüklenicinin sorumlu olacaktır.

    - Cihaz ve muhteviyatı alıcıyı (İdareyi) hiçbir tereddüde düşürmeyecek düzeyde yeni ve kullanılmamış olacaktır. Ambalaj açılışında hasar tespit edilmesi durumunda akülü sandalyeler bütün olarak yenisi ile değiştirilecektir.

    - Muayeneler sırasında gerekli her türlü sarf malzemesi, doküman, ölçü aleti, test cihazı ve personel yüklenici tarafından temin edilecektir.

    - Yüklenici tarafından karşılanacak ve muayenelerde kullanılacak tüm cihaz ve ölçü aletlerinin kalibrasyonlarının yapıldığına dair kalibrasyonu yapan akredite firma / kurum veya kuruluşun verdiği muayene esnasında geçerli bulunan belge / sertifika, muayene sırasında muayene ve kabul komisyonuna ibraz edilecektir.

  - Yapılacak muayeneler:

5.2.1.  	Göz muayenesi: Teknik şartnamenin 3’üncü maddesinde yer alan, gözle kontrol edilmesi gereken hususların muayenesi ile istek ve özellikler bölümünde uygunluğu belgelendirme ve yazılı taahhüt şeklinde yükleniciden talep edilen hususlar için yüklenici tarafından teslim edilen belgelerin istek ve özellikler ile uyumluluğu ve geçerliliğinin kontrollü yapılacaktır.

5.2.2. 	Fonksiyon muayene: Teknik şartnamenin 3’üncü maddesinde yer alan fonksiyonel özellikler, malzemelerin kullanımına yönelik kontrol edilecektir.

6.        	EKLER:

6.1.      	Yoktur.

#### 7.        	YARARLANILAN DOKÜMAN:

7.1.     	İlgili teknik doküman ve broşürler.

Türk Silahlı Kuvvetleri Elele Vakfı, Vakıf Alım,Satım,İhale,Kira,Yapım,Trampa, Muayene ve Mülkiyetin Gayrı Hak Tesisi Yönetmeliği EK-A Teknik Şartname Esasları Uygulama Esasları,1’inci madde Teknik Şartname Hazırlanırken Uyulması Gereken Hususlar “n” fıkrası gereğince, Akülü Tekerlekli Sandalye Teknik Şartname İmza Sayfası.

HAZIRLAYANLAR